Supplementary Material
Supplementary Table 1. De-identified paired SpO₂–SaO₂ dataset from the controlled hypoxemia study (432 observations from 18 healthy volunteers).

	Subject ID
	Round
	Sequence
	SpO₂ (%)
	SaO₂ (%)
	Error (SpO₂−SaO₂) (%)
	SaO₂ Range

	S01
	1
	1
	98
	98.7
	-0.7
	90–100%

	S01
	1
	2
	99
	98.8
	0.2
	90–100%

	S01
	1
	3
	93
	93.8
	-0.8
	90–100%

	S01
	1
	4
	92
	93.2
	-1.2
	90–100%

	S01
	1
	5
	86
	88.2
	-2.2
	80–89%

	S01
	1
	6
	87
	87.7
	-0.7
	80–89%

	S01
	1
	7
	85
	85.1
	-0.1
	80–89%

	S01
	1
	8
	83
	84.3
	-1.3
	80–89%

	S01
	1
	9
	76
	77.1
	-1.1
	70-75%

	S01
	1
	10
	73
	76
	-3
	70-75%

	S01
	1
	11
	72
	75.7
	-3.7
	70-75%

	S01
	1
	12
	100
	99.1
	0.9
	90–100%

	S01
	2
	1
	99
	98.7
	0.3
	90–100%

	S01
	2
	2
	100
	99
	1
	90–100%

	S01
	2
	3
	95
	93.6
	1.4
	90–100%

	S01
	2
	4
	95
	93.7
	1.3
	90–100%

	S01
	2
	5
	90
	89.2
	0.8
	80–89%

	S01
	2
	6
	89
	88.6
	0.4
	80–89%

	S01
	2
	7
	83
	82.5
	0.5
	80–89%

	S01
	2
	8
	83
	81.9
	1.1
	80–89%

	S01
	2
	9
	77
	76.5
	0.5
	70-75%

	S01
	2
	10
	78
	76.9
	1.1
	70-75%

	S01
	2
	11
	75
	73.9
	1.1
	70-75%

	S01
	2
	12
	74
	74.9
	-0.9
	70-75%

	S02
	1
	1
	98
	98
	0
	90–100%

	S02
	1
	2
	98
	97.7
	0.3
	90–100%

	S02
	1
	3
	94
	94
	0
	90–100%

	S02
	1
	4
	94
	94.1
	-0.1
	90–100%

	S02
	1
	5
	88
	87.1
	0.9
	80–89%

	S02
	1
	6
	89
	87.6
	1.4
	80–89%

	S02
	1
	7
	82
	81.2
	0.8
	80–89%

	S02
	1
	8
	82
	80.7
	1.3
	80–89%

	S02
	1
	9
	77
	77
	0
	70-75%

	S02
	1
	10
	76
	76.4
	-0.4
	70-75%

	S02
	1
	11
	74
	73.3
	0.7
	70-75%

	S02
	1
	12
	73
	73.3
	-0.3
	70-75%

	S02
	2
	1
	99
	99.5
	-0.5
	90–100%

	S02
	2
	2
	100
	99.5
	0.5
	90–100%

	S02
	2
	3
	93
	93.6
	-0.6
	90–100%

	S02
	2
	4
	96
	93.9
	2.1
	90–100%

	S02
	2
	5
	89
	87.4
	1.6
	80–89%

	S02
	2
	6
	88
	86.5
	1.5
	80–89%

	S02
	2
	7
	82
	80.8
	1.2
	80–89%

	S02
	2
	8
	83
	80.6
	2.4
	80–89%

	S02
	2
	9
	78
	77.4
	0.6
	70-75%

	S02
	2
	10
	76
	77.4
	-1.4
	70-75%

	S02
	2
	11
	73
	71.3
	1.7
	70-75%

	S02
	2
	12
	73
	70.3
	2.7
	70-75%

	S03
	1
	1
	98
	98
	0
	90–100%

	S03
	1
	2
	98
	98
	0
	90–100%

	S03
	1
	3
	93
	92
	1
	90–100%

	S03
	1
	4
	91
	91.6
	-0.6
	90–100%

	S03
	1
	5
	87
	87.3
	-0.3
	80–89%

	S03
	1
	6
	87
	86.4
	0.6
	80–89%

	S03
	1
	7
	81
	81.6
	-0.6
	80–89%

	S03
	1
	8
	81
	80.5
	0.5
	80–89%

	S03
	1
	9
	73
	74.6
	-1.6
	70-75%

	S03
	1
	10
	72
	74.6
	-2.6
	70-75%

	S03
	1
	11
	70
	71.1
	-1.1
	70-75%

	S03
	1
	12
	68
	71.3
	-3.3
	70-75%

	S03
	2
	1
	99
	97.9
	1.1
	90–100%

	S03
	2
	2
	99
	98.4
	0.6
	90–100%

	S03
	2
	3
	93
	92.1
	0.9
	90–100%

	S03
	2
	4
	94
	92.4
	1.6
	90–100%

	S03
	2
	5
	88
	86.8
	1.2
	80–89%

	S03
	2
	6
	88
	86.8
	1.2
	80–89%

	S03
	2
	7
	84
	83.1
	0.9
	80–89%

	S03
	2
	8
	84
	82.9
	1.1
	80–89%

	S03
	2
	9
	72
	72.5
	-0.5
	70-75%

	S03
	2
	10
	72
	72.5
	-0.5
	70-75%

	S03
	2
	11
	71
	72
	-1
	70-75%

	S03
	2
	12
	70
	70.9
	-0.9
	70-75%

	S04
	1
	1
	99
	99
	0
	90–100%

	S04
	1
	2
	97
	98.7
	-1.7
	90–100%

	S04
	1
	3
	92
	93.3
	-1.3
	90–100%

	S04
	1
	4
	94
	93.4
	0.6
	90–100%

	S04
	1
	5
	89
	88.9
	0.1
	80–89%

	S04
	1
	6
	87
	88.3
	-1.3
	80–89%

	S04
	1
	7
	83
	84.3
	-1.3
	80–89%

	S04
	1
	8
	84
	84
	0
	80–89%

	S04
	1
	9
	79
	78.7
	0.3
	70-75%

	S04
	1
	10
	78
	77.9
	0.1
	70-75%

	S04
	1
	11
	75
	74.9
	0.1
	70-75%

	S04
	1
	12
	73
	73.9
	-0.9
	70-75%

	S04
	2
	1
	99
	99.9
	-0.9
	90–100%

	S04
	2
	2
	99
	99.9
	-0.9
	90–100%

	S04
	2
	3
	94
	94.2
	-0.2
	90–100%

	S04
	2
	4
	93
	93.4
	-0.4
	90–100%

	S04
	2
	5
	88
	88.5
	-0.5
	80–89%

	S04
	2
	6
	87
	88.2
	-1.2
	80–89%

	S04
	2
	7
	83
	83.4
	-0.4
	80–89%

	S04
	2
	8
	83
	83.1
	-0.1
	80–89%

	S04
	2
	9
	77
	77.5
	-0.5
	70-75%

	S04
	2
	10
	77
	76.8
	0.2
	70-75%

	S04
	2
	11
	72
	72.2
	-0.2
	70-75%

	S04
	2
	12
	72
	71.9
	0.1
	70-75%

	S05
	1
	1
	98
	98.2
	-0.2
	90–100%

	S05
	1
	2
	98
	98.7
	-0.7
	90–100%

	S05
	1
	3
	93
	93.2
	-0.2
	90–100%

	S05
	1
	4
	93
	92.8
	0.2
	90–100%

	S05
	1
	5
	88
	88.1
	-0.1
	80–89%

	S05
	1
	6
	88
	87.6
	0.4
	80–89%

	S05
	1
	7
	85
	83.9
	1.1
	80–89%

	S05
	1
	8
	84
	84
	0
	80–89%

	S05
	1
	9
	79
	76.3
	2.7
	70-75%

	S05
	1
	10
	78
	75.8
	2.2
	70-75%

	S05
	1
	11
	76
	73.3
	2.7
	70-75%

	S05
	1
	12
	75
	72.8
	2.2
	70-75%

	S05
	2
	1
	99
	99.9
	-0.9
	90–100%

	S05
	2
	2
	100
	100.1
	-0.1
	90–100%

	S05
	2
	3
	92
	92.6
	-0.6
	90–100%

	S05
	2
	4
	93
	92.3
	0.7
	90–100%

	S05
	2
	5
	88
	87.6
	0.4
	80–89%

	S05
	2
	6
	88
	87.8
	0.2
	80–89%

	S05
	2
	7
	85
	83.4
	1.6
	80–89%

	S05
	2
	8
	83
	83.6
	-0.6
	80–89%

	S05
	2
	9
	79
	77.8
	1.2
	70-75%

	S05
	2
	10
	78
	76.7
	1.3
	70-75%

	S05
	2
	11
	74
	71.3
	2.7
	70-75%

	S05
	2
	12
	72
	72.3
	-0.3
	70-75%

	S06
	1
	1
	98
	98.7
	-0.7
	90–100%

	S06
	1
	2
	98
	98.6
	-0.6
	90–100%

	S06
	1
	3
	93
	93.4
	-0.4
	90–100%

	S06
	1
	4
	93
	93.2
	-0.2
	90–100%

	S06
	1
	5
	88
	87.8
	0.2
	80–89%

	S06
	1
	6
	88
	88
	0
	80–89%

	S06
	1
	7
	84
	84
	0
	80–89%

	S06
	1
	8
	84
	84.1
	-0.1
	80–89%

	S06
	1
	9
	78
	77.9
	0.1
	70-75%

	S06
	1
	10
	76
	76.8
	-0.8
	70-75%

	S06
	1
	11
	75
	74
	1
	70-75%

	S06
	1
	12
	74
	73.2
	0.8
	70-75%

	S06
	2
	1
	99
	99.9
	-0.9
	90–100%

	S06
	2
	2
	99
	99.8
	-0.8
	90–100%

	S06
	2
	3
	92
	93.9
	-1.9
	90–100%

	S06
	2
	4
	92
	93.3
	-1.3
	90–100%

	S06
	2
	5
	87
	87.7
	-0.7
	80–89%

	S06
	2
	6
	86
	87.5
	-1.5
	80–89%

	S06
	2
	7
	84
	84.5
	-0.5
	80–89%

	S06
	2
	8
	83
	84.4
	-1.4
	80–89%

	S06
	2
	9
	79
	78.4
	0.6
	70-75%

	S06
	2
	10
	78
	78.7
	-0.7
	70-75%

	S06
	2
	11
	75
	73.4
	1.6
	70-75%

	S06
	2
	12
	74
	73.8
	0.2
	70-75%

	S07
	1
	1
	99
	98.7
	0.3
	90–100%

	S07
	1
	2
	99
	98.8
	0.2
	90–100%

	S07
	1
	3
	88
	89.7
	-1.7
	90–100%

	S07
	1
	4
	90
	90.1
	-0.1
	90–100%

	S07
	1
	5
	84
	84.7
	-0.7
	80–89%

	S07
	1
	6
	84
	84.1
	-0.1
	80–89%

	S07
	1
	7
	80
	80.7
	-0.7
	80–89%

	S07
	1
	8
	80
	81.4
	-1.4
	80–89%

	S07
	1
	9
	79
	78.8
	0.2
	70-75%

	S07
	1
	10
	78
	79.1
	-1.1
	70-75%

	S07
	1
	11
	70
	72
	-2
	70-75%

	S07
	1
	12
	69
	71
	-2
	70-75%

	S07
	2
	1
	100
	99.6
	0.4
	90–100%

	S07
	2
	2
	100
	99.5
	0.5
	90–100%

	S07
	2
	3
	93
	89.4
	3.6
	90–100%

	S07
	2
	4
	90
	90.4
	-0.4
	90–100%

	S07
	2
	5
	86
	85.7
	0.3
	80–89%

	S07
	2
	6
	86
	86.3
	-0.3
	80–89%

	S07
	2
	7
	81
	79.2
	1.8
	80–89%

	S07
	2
	8
	80
	79.5
	0.5
	80–89%

	S07
	2
	9
	75
	73.1
	1.9
	70-75%

	S07
	2
	10
	73
	73.2
	-0.2
	70-75%

	S07
	2
	11
	69
	71.9
	-2.9
	70-75%

	S07
	2
	12
	69
	71.4
	-2.4
	70-75%

	S08
	1
	1
	98
	99.1
	-1.1
	90–100%

	S08
	1
	2
	98
	98.6
	-0.6
	90–100%

	S08
	1
	3
	90
	89.2
	0.8
	90–100%

	S08
	1
	4
	92
	89.9
	2.1
	90–100%

	S08
	1
	5
	86
	85.6
	0.4
	80–89%

	S08
	1
	6
	86
	85.2
	0.8
	80–89%

	S08
	1
	7
	83
	81.9
	1.1
	80–89%

	S08
	1
	8
	83
	81.8
	1.2
	80–89%

	S08
	1
	9
	77
	77.3
	-0.3
	70-75%

	S08
	1
	10
	77
	76.2
	0.8
	70-75%

	S08
	1
	11
	74
	74.1
	-0.1
	70-75%

	S08
	1
	12
	74
	73.3
	0.7
	70-75%

	S08
	2
	1
	99
	99
	0
	90–100%

	S08
	2
	2
	99
	99.2
	-0.2
	90–100%

	S08
	2
	3
	92
	93.1
	-1.1
	90–100%

	S08
	2
	4
	92
	91.5
	0.5
	90–100%

	S08
	2
	5
	86
	87.1
	-1.1
	80–89%

	S08
	2
	6
	87
	86.7
	0.3
	80–89%

	S08
	2
	7
	82
	82.9
	-0.9
	80–89%

	S08
	2
	8
	83
	82.5
	0.5
	80–89%

	S08
	2
	9
	78
	78.8
	-0.8
	70-75%

	S08
	2
	10
	79
	78.8
	0.2
	70-75%

	S08
	2
	11
	76
	76.6
	-0.6
	70-75%

	S08
	2
	12
	76
	75.6
	0.4
	70-75%

	S09
	1
	1
	99
	98.6
	0.4
	90–100%

	S09
	1
	2
	99
	99
	0
	90–100%

	S09
	1
	3
	95
	94.1
	0.9
	90–100%

	S09
	1
	4
	95
	94.3
	0.7
	90–100%

	S09
	1
	5
	89
	87.8
	1.2
	80–89%

	S09
	1
	6
	89
	88.1
	0.9
	80–89%

	S09
	1
	7
	83
	82.1
	0.9
	80–89%

	S09
	1
	8
	84
	82.4
	1.6
	80–89%

	S09
	1
	9
	78
	77.8
	0.2
	70-75%

	S09
	1
	10
	78
	77.3
	0.7
	70-75%

	S09
	1
	11
	75
	73.5
	1.5
	70-75%

	S09
	1
	12
	72
	72.2
	-0.2
	70-75%

	S09
	2
	1
	100
	99.9
	0.1
	90–100%

	S09
	2
	2
	100
	99.7
	0.3
	90–100%

	S09
	2
	3
	95
	93.9
	1.1
	90–100%

	S09
	2
	4
	94
	93.1
	0.9
	90–100%

	S09
	2
	5
	87
	86.9
	0.1
	80–89%

	S09
	2
	6
	86
	84.4
	1.6
	80–89%

	S09
	2
	7
	86
	84.1
	1.9
	80–89%

	S09
	2
	8
	86
	84
	2
	80–89%

	S09
	2
	9
	78
	75.3
	2.7
	70-75%

	S09
	2
	10
	78
	76.5
	1.5
	70-75%

	S09
	2
	11
	77
	75.3
	1.7
	70-75%

	S09
	2
	12
	75
	74.8
	0.2
	70-75%

	S10
	1
	1
	98
	99
	-1
	90–100%

	S10
	1
	2
	98
	99.1
	-1.1
	90–100%

	S10
	1
	3
	92
	93.9
	-1.9
	90–100%

	S10
	1
	4
	93
	93.8
	-0.8
	90–100%

	S10
	1
	5
	86
	87.3
	-1.3
	80–89%

	S10
	1
	6
	86
	87.3
	-1.3
	80–89%

	S10
	1
	7
	84
	83.6
	0.4
	80–89%

	S10
	1
	8
	83
	83.5
	-0.5
	80–89%

	S10
	1
	9
	76
	77.2
	-1.2
	70-75%

	S10
	1
	10
	75
	75.6
	-0.6
	70-75%

	S10
	1
	11
	75
	76.8
	-1.8
	70-75%

	S10
	1
	12
	77
	76.1
	0.9
	70-75%

	S10
	2
	1
	99
	99.8
	-0.8
	90–100%

	S10
	2
	2
	99
	99.8
	-0.8
	90–100%

	S10
	2
	3
	93
	92.8
	0.2
	90–100%

	S10
	2
	4
	91
	92.6
	-1.6
	90–100%

	S10
	2
	5
	86
	87
	-1
	80–89%

	S10
	2
	6
	86
	86.3
	-0.3
	80–89%

	S10
	2
	7
	82
	82.1
	-0.1
	80–89%

	S10
	2
	8
	81
	81.9
	-0.9
	80–89%

	S10
	2
	9
	75
	75.4
	-0.4
	70-75%

	S10
	2
	10
	73
	75
	-2
	70-75%

	S10
	2
	11
	70
	72.9
	-2.9
	70-75%

	S10
	2
	12
	73
	72.6
	0.4
	70-75%

	S11
	1
	1
	98
	98.5
	-0.5
	90–100%

	S11
	1
	2
	98
	98.4
	-0.4
	90–100%

	S11
	1
	3
	92
	92.3
	-0.3
	90–100%

	S11
	1
	4
	92
	92.5
	-0.5
	90–100%

	S11
	1
	5
	89
	88.2
	0.8
	80–89%

	S11
	1
	6
	89
	87.8
	1.2
	80–89%

	S11
	1
	7
	78
	78.8
	-0.8
	80–89%

	S11
	1
	8
	79
	78.7
	0.3
	80–89%

	S11
	1
	9
	72
	73.7
	-1.7
	70-75%

	S11
	1
	10
	72
	73.1
	-1.1
	70-75%

	S11
	1
	11
	75
	76.5
	-1.5
	70-75%

	S11
	1
	12
	78
	78
	0
	70-75%

	S11
	2
	1
	100
	99.7
	0.3
	90–100%

	S11
	2
	2
	100
	99.9
	0.1
	90–100%

	S11
	2
	3
	93
	93.3
	-0.3
	90–100%

	S11
	2
	4
	93
	93.1
	-0.1
	90–100%

	S11
	2
	5
	88
	88.3
	-0.3
	80–89%

	S11
	2
	6
	88
	87.7
	0.3
	80–89%

	S11
	2
	7
	83
	83.5
	-0.5
	80–89%

	S11
	2
	8
	83
	82.6
	0.4
	80–89%

	S11
	2
	9
	77
	78.5
	-1.5
	70-75%

	S11
	2
	10
	76
	77.8
	-1.8
	70-75%

	S11
	2
	11
	72
	75
	-3
	70-75%

	S11
	2
	12
	72
	74.7
	-2.7
	70-75%

	S12
	1
	1
	100
	98.6
	1.4
	90–100%

	S12
	1
	2
	100
	98.8
	1.2
	90–100%

	S12
	1
	3
	96
	94.5
	1.5
	90–100%

	S12
	1
	4
	95
	93.6
	1.4
	90–100%

	S12
	1
	5
	92
	89.8
	2.2
	80–89%

	S12
	1
	6
	91
	89.3
	1.7
	80–89%

	S12
	1
	7
	84
	83.1
	0.9
	80–89%

	S12
	1
	8
	84
	82.4
	1.6
	80–89%

	S12
	1
	9
	77
	77.4
	-0.4
	70-75%

	S12
	1
	10
	77
	76.5
	0.5
	70-75%

	S12
	1
	11
	72
	72.6
	-0.6
	70-75%

	S12
	1
	12
	73
	72.7
	0.3
	70-75%

	S12
	2
	1
	100
	99.9
	0.1
	90–100%

	S12
	2
	2
	100
	99.9
	0.1
	90–100%

	S12
	2
	3
	96
	93.6
	2.4
	90–100%

	S12
	2
	4
	96
	93.7
	2.3
	90–100%

	S12
	2
	5
	89
	88.3
	0.7
	80–89%

	S12
	2
	6
	89
	87.5
	1.5
	80–89%

	S12
	2
	7
	80
	79.3
	0.7
	80–89%

	S12
	2
	8
	80
	79
	1
	80–89%

	S12
	2
	9
	77
	76.9
	0.1
	70-75%

	S12
	2
	10
	77
	76.7
	0.3
	70-75%

	S12
	2
	11
	75
	74.3
	0.7
	70-75%

	S12
	2
	12
	73
	74.1
	-1.1
	70-75%

	S13
	1
	1
	99
	98.4
	0.6
	90–100%

	S13
	1
	2
	99
	98.3
	0.7
	90–100%

	S13
	1
	3
	93
	91.4
	1.6
	90–100%

	S13
	1
	4
	92
	91
	1
	90–100%

	S13
	1
	5
	86
	84.4
	1.6
	80–89%

	S13
	1
	6
	88
	85.4
	2.6
	80–89%

	S13
	1
	7
	84
	82
	2
	80–89%

	S13
	1
	8
	83
	81.8
	1.2
	80–89%

	S13
	1
	9
	76
	78.3
	-2.3
	70-75%

	S13
	1
	10
	74
	77.3
	-3.3
	70-75%

	S13
	1
	11
	75
	75.1
	-0.1
	70-75%

	S13
	1
	12
	74
	74.6
	-0.6
	70-75%

	S13
	2
	1
	99
	98.1
	0.9
	90–100%

	S13
	2
	2
	99
	98.2
	0.8
	90–100%

	S13
	2
	3
	96
	92.2
	3.8
	90–100%

	S13
	2
	4
	94
	92.4
	1.6
	90–100%

	S13
	2
	5
	89
	86.8
	2.2
	80–89%

	S13
	2
	6
	89
	87
	2
	80–89%

	S13
	2
	7
	88
	85.4
	2.6
	80–89%

	S13
	2
	8
	87
	85.6
	1.4
	80–89%

	S13
	2
	9
	82
	79.9
	2.1
	70-75%

	S13
	2
	10
	81
	79.9
	1.1
	70-75%

	S13
	2
	11
	78
	76.2
	1.8
	70-75%

	S13
	2
	12
	78
	76.5
	1.5
	70-75%

	S14
	1
	1
	98
	98.2
	-0.2
	90–100%

	S14
	1
	2
	98
	98.4
	-0.4
	90–100%

	S14
	1
	3
	92
	93.9
	-1.9
	90–100%

	S14
	1
	4
	93
	93.7
	-0.7
	90–100%

	S14
	1
	5
	89
	89.9
	-0.9
	80–89%

	S14
	1
	6
	89
	89.5
	-0.5
	80–89%

	S14
	1
	7
	84
	84.5
	-0.5
	80–89%

	S14
	1
	8
	83
	84.3
	-1.3
	80–89%

	S14
	1
	9
	78
	79.1
	-1.1
	70-75%

	S14
	1
	10
	78
	78.9
	-0.9
	70-75%

	S14
	1
	11
	73
	75.2
	-2.2
	70-75%

	S14
	1
	12
	74
	75.2
	-1.2
	70-75%

	S14
	2
	1
	99
	99.6
	-0.6
	90–100%

	S14
	2
	2
	99
	99.4
	-0.4
	90–100%

	S14
	2
	3
	91
	92.5
	-1.5
	90–100%

	S14
	2
	4
	91
	92
	-1
	90–100%

	S14
	2
	5
	85
	85.4
	-0.4
	80–89%

	S14
	2
	6
	85
	86.1
	-1.1
	80–89%

	S14
	2
	7
	81
	82.6
	-1.6
	80–89%

	S14
	2
	8
	82
	82.5
	-0.5
	80–89%

	S14
	2
	9
	77
	77.5
	-0.5
	70-75%

	S14
	2
	10
	76
	77.9
	-1.9
	70-75%

	S14
	2
	11
	73
	74.7
	-1.7
	70-75%

	S14
	2
	12
	72
	74
	-2
	70-75%

	S15
	1
	1
	100
	98.7
	1.3
	90–100%

	S15
	1
	2
	100
	98.7
	1.3
	90–100%

	S15
	1
	3
	95
	94.1
	0.9
	90–100%

	S15
	1
	4
	94
	94
	0
	90–100%

	S15
	1
	5
	89
	89.2
	-0.2
	80–89%

	S15
	1
	6
	88
	89.2
	-1.2
	80–89%

	S15
	1
	7
	85
	85.6
	-0.6
	80–89%

	S15
	1
	8
	85
	85.2
	-0.2
	80–89%

	S15
	1
	9
	78
	79.3
	-1.3
	70-75%

	S15
	1
	10
	76
	79.2
	-3.2
	70-75%

	S15
	1
	11
	76
	76.5
	-0.5
	70-75%

	S15
	1
	12
	74
	76.2
	-2.2
	70-75%

	S15
	2
	1
	99
	98.3
	0.7
	90–100%

	S15
	2
	2
	99
	98.6
	0.4
	90–100%

	S15
	2
	3
	94
	93.8
	0.2
	90–100%

	S15
	2
	4
	94
	94.1
	-0.1
	90–100%

	S15
	2
	5
	88
	88.5
	-0.5
	80–89%

	S15
	2
	6
	88
	88.5
	-0.5
	80–89%

	S15
	2
	7
	81
	82.4
	-1.4
	80–89%

	S15
	2
	8
	81
	82.4
	-1.4
	80–89%

	S15
	2
	9
	78
	79.1
	-1.1
	70-75%

	S15
	2
	10
	77
	79.6
	-2.6
	70-75%

	S15
	2
	11
	72
	75.2
	-3.2
	70-75%

	S15
	2
	12
	71
	74.8
	-3.8
	70-75%

	S16
	1
	1
	97
	96.4
	0.6
	90–100%

	S16
	1
	2
	97
	96.7
	0.3
	90–100%

	S16
	1
	3
	90
	91
	-1
	90–100%

	S16
	1
	4
	90
	91.1
	-1.1
	90–100%

	S16
	1
	5
	86
	85.2
	0.8
	80–89%

	S16
	1
	6
	83
	85.4
	-2.4
	80–89%

	S16
	1
	7
	79
	80.9
	-1.9
	80–89%

	S16
	1
	8
	78
	80.5
	-2.5
	80–89%

	S16
	1
	9
	74
	75.6
	-1.6
	70-75%

	S16
	1
	10
	74
	74.7
	-0.7
	70-75%

	S16
	1
	11
	69
	70.8
	-1.8
	70-75%

	S16
	1
	12
	69
	69.9
	-0.9
	70-75%

	S16
	2
	1
	99
	97.6
	1.4
	90–100%

	S16
	2
	2
	98
	98.3
	-0.3
	90–100%

	S16
	2
	3
	89
	90.3
	-1.3
	90–100%

	S16
	2
	4
	89
	89.9
	-0.9
	90–100%

	S16
	2
	5
	83
	85.1
	-2.1
	80–89%

	S16
	2
	6
	83
	85
	-2
	80–89%

	S16
	2
	7
	82
	82.2
	-0.2
	80–89%

	S16
	2
	8
	81
	82.2
	-1.2
	80–89%

	S16
	2
	9
	74
	76.4
	-2.4
	70-75%

	S16
	2
	10
	74
	76.5
	-2.5
	70-75%

	S16
	2
	11
	72
	74.9
	-2.9
	70-75%

	S16
	2
	12
	73
	74.4
	-1.4
	70-75%

	S17
	1
	1
	99
	98.5
	0.5
	90–100%

	S17
	1
	2
	99
	98.8
	0.2
	90–100%

	S17
	1
	3
	94
	92.5
	1.5
	90–100%

	S17
	1
	4
	94
	92.9
	1.1
	90–100%

	S17
	1
	5
	88
	87.5
	0.5
	80–89%

	S17
	1
	6
	86
	87.4
	-1.4
	80–89%

	S17
	1
	7
	81
	82.6
	-1.6
	80–89%

	S17
	1
	8
	81
	82.6
	-1.6
	80–89%

	S17
	1
	9
	76
	77.7
	-1.7
	70-75%

	S17
	1
	10
	76
	78.2
	-2.2
	70-75%

	S17
	1
	11
	70
	73.5
	-3.5
	70-75%

	S17
	1
	12
	70
	73.2
	-3.2
	70-75%

	S17
	2
	1
	100
	99.7
	0.3
	90–100%

	S17
	2
	2
	100
	99.7
	0.3
	90–100%

	S17
	2
	3
	93
	92.5
	0.5
	90–100%

	S17
	2
	4
	92
	92.5
	-0.5
	90–100%

	S17
	2
	5
	86
	86.5
	-0.5
	80–89%

	S17
	2
	6
	85
	86.4
	-1.4
	80–89%

	S17
	2
	7
	81
	82.6
	-1.6
	80–89%

	S17
	2
	8
	81
	82.4
	-1.4
	80–89%

	S17
	2
	9
	77
	77.7
	-0.7
	70-75%

	S17
	2
	10
	75
	77.4
	-2.4
	70-75%

	S17
	2
	11
	71
	72
	-1
	70-75%

	S17
	2
	12
	69
	72.6
	-3.6
	70-75%

	S18
	1
	1
	99
	98.3
	0.7
	90–100%

	S18
	1
	2
	99
	98.2
	0.8
	90–100%

	S18
	1
	3
	92
	90.9
	1.1
	90–100%

	S18
	1
	4
	92
	90.1
	1.9
	90–100%

	S18
	1
	5
	85
	83.7
	1.3
	80–89%

	S18
	1
	6
	85
	83.4
	1.6
	80–89%

	S18
	1
	7
	82
	80.2
	1.8
	80–89%

	S18
	1
	8
	83
	80.5
	2.5
	80–89%

	S18
	1
	9
	78
	77.2
	0.8
	70-75%

	S18
	1
	10
	78
	76.5
	1.5
	70-75%

	S18
	1
	11
	75
	73.7
	1.3
	70-75%

	S18
	1
	12
	75
	72.4
	2.6
	70-75%

	S18
	2
	1
	100
	99.6
	0.4
	90–100%

	S18
	2
	2
	100
	99.5
	0.5
	90–100%

	S18
	2
	3
	94
	92.6
	1.4
	90–100%

	S18
	2
	4
	94
	92.2
	1.8
	90–100%

	S18
	2
	5
	88
	87.4
	0.6
	80–89%

	S18
	2
	6
	89
	87.2
	1.8
	80–89%

	S18
	2
	7
	82
	81.4
	0.6
	80–89%

	S18
	2
	8
	82
	81.3
	0.7
	80–89%

	S18
	2
	9
	77
	77.4
	-0.4
	70-75%

	S18
	2
	10
	78
	76.1
	1.9
	70-75%

	S18
	2
	11
	75
	74.1
	0.9
	70-75%

	S18
	2
	12
	76
	74.4
	1.6
	70-75%






